**安庆市第一人民医院骨科电动液压手术床（含骨科牵引架）**

**采购项目采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 骨科电动液压手术床（含骨科牵引架） | 1、全电动液压多功能手术床，特别要满足骨科手术要求，能透过X射线，同时兼顾其他外科手术需求。  2、配备骨科牵引架采用悬挂式结构，牵引杆为双关节，与电动液压手术台配套使用，主要用于对病人的下肢进行侧式或卧式牵引。牵引架和手术台采用插入式连接。不用时牵引架取下放置于专用推车。  ★3、碳纤维骨科牵引架采用碳纤维材质，骨盘架，会阴柱均为全透视碳纤维材质，低X射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，满足下肢的C臂检查。（电动手术台和骨科牵引架必须为同一品牌，提供产品注册证）  ★4、床面须具有电动水平纵向平移35cm及以上平移功能；能方便C臂机操作使用，提供优异的碳纤维面板X光透视功能，无任何死角。  ★5、头板提供60mm额外延展功能，以供X光透视或特殊手术需要。  6、技术参数要求  台面尺寸： 长：≥2100mm   宽：≥500mm  台面高度：台面离地最低：630mm（±30）   行程：≥350mm  前倾：≥20° 后倾：≥15°  侧倾：≥15°  ★7、纵向摆动量应不大于10mm（提供第三方检测报告）。  ★8、水平侧向摆动量应不大于8mm（提供第三方检测报告）。  ★9、横向摆动量应不大于5mm（提供第三方检测报告）。  ★10、手术台承重：≥350kg（提供第三方检测报告）。  11、骨科牵引架参数：  牵引架长度：≥1200mm  牵引架管外展：≥60°  牵引行程：≥180mm  牵引架高度调节：≥250mm  12、基本配置：手术床主床1张、支身架1付、支肩架1付 、麻醉屏架1件、 托腿架1付、 托手板1付、床垫 1套、骨科牵引架1套（含：碳纤维材质骨盆架、碳纤维材质会阴柱、碳纤维材质牵引架杆、牵引弓、牵引鞋、固定器、小腿托、胫骨抗拉支架、落地支撑杆、辅助台车等） | 套 | 1 | 180000 | 国产 |